Taratura SOLARTRON OD4 selettore DASH attrezzo inserto (4..20mA).

Attenzione verificare dove è collegato, se è collegato su un ET200S modulo
6ES7134-4GB52-0AB0 non deve essere collegato tra i morsetti 1 e 2 ma tra 2 e 3 perchè il SOLARTRON genera autonomamente la corrente per l'uscita e quindi non ha bisogno di quella generata dall' ET200S.

1. Verificare che siano inseriti solo i seguenti switch (1 su seleziona COARSE) e 2 in verticale su F per la polarità, gli altri devono stare tutti aperti.
2. Impostare lo switch sulla (COARSE GAIN) corretta per ottenere un'escursione di +/- 8ma (COARSE 4 nel mio caso).
3. Tramite i trimmer (FINE GAIN e FINE OFFSET) regolare la corsa da -8ma a +8ma.
4. Inserire gli switch +VE e +5V che non fanno altro che spostare la mia scala.
5. Tramite il trimmer (FINE OFFSET) impostare il minimo a 4ma.
6. Verificare 4..20mA escursione massima tastatore.